============================================================================

============================================================================

EN425 Jim Lynch

CTD Cast Summary

============================================================================

Cast   System Upload Time	 Day		NMEA Position				     Bottles

-----  --------------------  ---------  ------------------------------------------ -------

ctd01  Sep 05 2006 12:43:16  248.53005  39.12133 -72.77367  39 07.28 N 072 46.42 W   -1

ctd02  Sep 05 2006 13:31:36  248.56361  39.11017 -72.73883  39 06.61 N 072 44.33 W   -1

============================================================================

============================================================================

.CON Report for DotCon_1

============================================================================

Valid for the following casts:

ctd01	Sep 05 2006 12:43:16	C:\sswin\data\ctd01.dat

ctd02	Sep 05 2006 13:31:36	C:\sswin\data\ctd02.dat

1) Frequency, Temperature

Serial number : 2107

Calibrated on : 15-Feb-06

G : 4.14736994e-003

H : 6.27921854e-004

I : 2.10497476e-005

J : 2.16747105e-006

F0 : 1000.000

Slope : 1.00000000

Offset : 0.0000

2) Frequency, Conductivity

Serial number : 2469

Calibrated on : 08-Mar-06

G : -1.00877160e+001

H : 1.48118930e+000

I : 4.90729639e-005

J : 7.03207985e-005

CTcor : 3.2500e-006

CPcor : -9.57000000e-008

Slope : 1.00000000

Offset : 0.00000

3) Frequency, Pressure, Digiquartz with TC

Serial number : 80016

Calibrated on : 03-Mar-06

C1 : -4.589988e+004

C2 : -1.257540e+000

C3 : 1.319840e-002

D1 : 3.383500e-002

D2 : 0.000000e+000

T1 : 3.008300e+001

T2 : -6.730880e-004

T3 : 3.893580e-006

T4 : 2.333810e-009

T5 :

Slope : 1.00012000

Offset : -0.80000

AD590_M : 1.284520e-002

AD590_B : -8.669590e+000

4) Frequency, Temperature, 2

Serial number : 2902

Calibrated on : 10-Sep-05

G : 4.34655874e-003

H : 6.49160875e-004

I : 2.63137534e-005

J : 2.99485706e-006

F0 : 1000.000

Slope : 1.00000000

Offset : 0.0000

5) Frequency, Conductivity, 2

Serial number : 0864

Calibrated on : 09-Feb-06

G : -4.13198294e+000

H : 5.94714609e-001

I : -5.60524645e-004

J : 6.38390223e-005

CTcor : 3.2500e-006

CPcor : -9.57000000e-008

Slope : 1.00000000

Offset : 0.00000

6) A/D Voltage 0, Transmissometer, Chelsea/Seatech/Wetlab CStar

Serial number : 480DR

Calibrated on : 08-Mar-05

M : 19.7790

B : -1.1828

Path length : 0.250

7) A/D Voltage 1, Free

8) A/D Voltage 2, Altimeter

Serial number : 1075

Calibrated on : 05-Sep-06

Scale factor : 14.778

Offset :

9) A/D Voltage 3, PAR/Irradiance, Biospherical/Licor

Serial number : 4701

Calibrated on : 24-Feb-06

M : 1.00000000

B : 0.00000000

libration constant : 1904761904.7618999

Multiplier : 1.00000000

Offset : -0.79397955

10) A/D Voltage 4, Oxygen, SBE 43

Serial number : 0372

Calibrated on : 02-Feb-06p

Soc : 4.3310e-001

Boc : 0.0000

Voffset : -0.5160

Tcor : 0.001700

Pcor : 1.35e-004

Tau : 0.0

11) A/D Voltage 5, Oxygen, SBE 43, 2

Serial number : 0343

Calibrated on : 14-Mar-06p

Soc : 3.2590e-001

Boc : 0.0000

Voffset : -0.5296

Tcor : 0.001700

Pcor : 1.35e-004

Tau : 0.0

12) A/D Voltage 6, Free

13) A/D Voltage 7, Fluorometer, Wetlab ECO-AFL/FL

Serial number : FLRTD-231

Calibrated on : 9-Feb-06

Vblank : 0.0760

Scale factor : 1.30000000e+001

14) Spar Voltage, Unavailable

15) Spar Voltage, SPAR/Surface Irradiance

Serial number : 20121

Calibrated on : 24-Feb-06

Conversion factor : 1700.14000000

Ratio multiplier : 1.00000000